产品参数：

|  | 技术参数 |
| --- | --- |
| 吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂盒 | 1）规格：插卡型，铝箔袋单人份包装，即开即用；25人份/盒。 2）检测原理：胶体金法。 3）检测时间：应在5分钟时判读，10分钟后判断无效。 4）储存条件：4℃～30℃保存，有效期24个月。 5）检测样本：尿液。 6）检出限：本产品用于定性检测人体尿液样本中最低检出浓度为300ng/mL的吗啡、1000ng/mL的甲基安非他明和1000ng/mL的氯胺酮。 7）交叉反应：下列药品在尿液中的浓度为100μg/mL时不引起交叉反应：二氢埃托啡、乳糖、苯丙醇胺、去痛片、丁丙诺啡、氧氟沙星、哌替啶、芬太尼、美沙酮、曲马多、先锋IV、可卡因、原阿片碱、东莨菪碱、扑热息痛、利多卡因、阿司匹林、咖啡因、布洛芬、阿米替林、丙米嗪、三唑仑、阿普唑仑、诺氟沙星、苯巴比妥、黄连素、异戊巴比妥、地西泮、伪麻黄碱、非那西丁、氯丙嗪、异丙嗪、加替沙星、苯甲酰爱康宁。（需提供国家药品监督管理局盖章的证明资料） 8）抗干扰性：下列物质在尿液中的浓度为表中所示浓度时不引起干扰反应：2mg/dL的胆红素、1000mg/dL的肌酐、2000mg/dL的人血白蛋白、100μg/mL的尿素、100μg/mL的马尿酸、2000mg/dL的D-无水葡萄糖、100μg/mL的胭脂红、100μg/mL的红霉素、100μg/mL的柠檬黄、100μg/mL的草酸、200μg/mL的血红蛋白、4μg/mL的肌红蛋白。（需提供国家药品监督管理局盖章的证明资料） 9）产品具有国家药品监督管理局颁发的注册证。 |
| 依托咪酯、右美沙芬、替来他明检测试剂 | 1）规格：插卡型，铝箔袋单人份包装，即开即用；25人份/盒。 2）检测原理：胶体金法。 3）检测时间：应在5分钟时判读，10分钟后判断无效。 4）储存条件：4℃～30℃保存，有效期24个月。 5）检测样本：尿液。 6）检出限：本试剂盒用于定性检测尿液样本中的最低检出浓度为：10ng/mL的依托咪酯、50ng/mL的右美沙芬、1000ng/mL的替来他明，用于依托咪酯、右美沙芬、替来他明的初筛。 |
| 依托咪酯尿液检测试剂 | 1）规格：板型，铝箔袋单人份包装，即开即用；25人份/盒。 2）检测原理：胶体金法。 3）检测时间：应在5分钟时判读，10分钟后判断无效。 4）储存条件：4℃～30℃保存，有效期24个月。 5）检测样本：尿液。 6）检出限：试剂盒能检测尿液中依托咪酯的含量应为10ng/mL（需在公安部检验报告中体现） 7）抗干扰性：样本中含以下物质依托咪酯纸条应呈阴性：100μg/mL的吗啡、甲基安非他明、麻黄碱、阿司匹林、苯甲酰爱康宁、地西泮、苯巴比妥、美沙酮、曲马多、加替沙星、诺氟沙星、三唑仑、巴比妥、尼古丁、氯胺酮、50μg/mL的雷尼替丁、普鲁卡因、10μg/mL的地芬诺酯、四氢大麻酚酸（需在公安部检验报告中体现） 8）制造商需提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构在其合法检测范围内出具的功能检测报告并加盖制造商公章，验收前原件备查。 |
| 替来他明检测试剂 | 1）规格：板型，铝箔袋单人份包装，即开即用；25人份/盒。 2）检测原理：胶体金法。 3）检测时间：应在5分钟时判读，10分钟后判断无效。 4）储存条件：4℃～30℃保存，有效期24个月。 5）检测样本：尿液。 6）检出限：本试剂盒用于定性检测尿液样本中的最低检出浓度为：1000ng/mL的替来他明，用于替来他明的初筛。 |
| 右美沙芬尿液检测试剂盒 | 1）规格：板型，铝箔袋单人份包装，即开即用；25人份/盒。 2）检测原理：胶体金法。 3）检测时间：应在5分钟时判读，10分钟后判断无效。 4）储存条件：4℃～30℃保存，有效期24个月。 5）检测样本：尿液。 6）检出限：在检出率不小于90%的前提下，在进样量为120μL时，右美沙芬尿液检测试剂条对浓度为50ng/mL、进样质量为6ng的右美沙芬人工尿液溶液进行采样分析，检测结果应显示为右美沙芬阳性。（需在公安部检验报告中体现） 7）制造商需提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构在其合法检测范围内出具的功能检测报告并加盖制造商公章，验收前原件备查） |